RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNI RAZPIS

PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI

» Najem novega dvožarkovnega UV-VIS-NIR spektrometra po načinu operativnega leasinga za obdobje treh let z možnostjo odkupa opreme po preteku najemnega obdobja «

Interna oznaka javnega naročila

JN5/11

Ljubljana, FEBRUAR 2011

| 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE št. | JN5/11 |
| --- | --- |

| Ponudnik: Ime ali naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimo vas, da nam pošljete ponudbo za:

| Št. | Opis naročila |
| --- | --- |
| 1 | Najem novega dvožarkovnega UV-VIS-NIR spektrometra po načinu operativnega leasinga za obdobje treh let z možnostjo odkupa opreme po preteku najemnega obdobja |

Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetnem naslovu  http://www.ijs.si/ijsw/Objave.

Ponudnik lahko dobi pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo preko Portala javnih naročil pri Uradnem listu RS.

Ponudbo je potrebno izdelati v slovenskem jeziku v skladu s priloženimi navodili za pripravo ponudbe  in tehničnimi specifikacijami. Variantne ponudbe niso dopustne.

Rok za oddajo ponudbe je do 04. 03. 2011 do 10:00 ure.

Naslov za oddajo ponudb: Institut »Jožef Stefan«, Jamova cesta 39, 1000  Ljubljana.

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana v enem izvodu, povezana z vrvico in zapečatena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati.

V primeru, da ponudba ne bo povezana z vrvico jo bo komisija povezala in zapečatila na odpiranju ponudb ter podala pripombo v zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Ovojnica mora biti označena z navedbo » NE ODPIRAJ - Najem novega dvožarkovnega UV-VIS-NIR spektrometera « in točnim naslovom ponudnika.

Javno odpiranje  ponudb bo v prostorih naročnika, in sicer dne 04. 03. 2011 ob 12:00 uri v sejni sobi na Jamovi cesti 39 v Ljubljani. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom odpiranja ponudb predložiti komisiji pisno pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju.

V pričakovanju vaše ponudbe vas lepo pozdravljamo.

| Ljubljana, dne | 16. 02. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

2. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Javno naročilo se izvaja v skladu z navedbami  1 odstavka, (a točke), 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10) po postopku zbiranja ponudb po prehodni objavi.

Za pripravo ponudbe ponudnik uporabi podatke, navedene v priloženi specifikaciji.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku in zložena po naslednjem vrstnem redu:

- Ponudba  – obrazec 1

- Izjava o izpolnjevanju  pogojev – obrazec 2

Predloženi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natisnjena in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.

Ponudba mora veljati do 04. 09. 2011.

Komisija za izvedbo javnega naročila bo razvrstila pravočasne ponudbe na osnovi edinega merila, t.j. najnižje cene ter preverila ali je ponudba z najnižjo ceno tudi popolna.

| Ljubljana, dne | 16. 02. 2011 |  | Institut "Jožef Stefan" |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vodja nabavne in prodajne službe: Jože Kašman, prof.mat. |

3. Tehnični opis in specifikacija opreme

najem po načinu operativnega leasinga za obdobje treh let z možnostjo odkupa opreme po preteku najemnega obdobja

Dvožarkovni UV-VIS-NIR spektrofotometer

- območje meritev 175 - 3300 nm

- vir volframova in devterijeva žarnica (s števcem življenjske dobe), ki se izmenjujeta avtomatsko, sistem mora vsebovati zbiralno zrcalo, ki povečuje energijo v vidnem in NIR območju

- optični sistem s popolno reflektivnostjo (prekrit s plastjo SiO2), monokromator s holografsko uklonsko mrežico s 1440 črtami/mm za UV in vidno področje ter 360 črtami/mm za NIR področje

- detektorska optika mora biti kompenzirana glede na debelino vzorca

- instrument mora uporabljati kombinacijo dveh detektorjev:

- UV in vidno področje: visokoenergijska brezmrežna fotopomnoževalka

- NIR področje od 860 do 3300 nm: PbS detektor, hlajen s Peltier sistemom

- širina reže od 0,05 do 5 nm v UV/vidnem območju ter od 0,2 do 20 nm v NIR območju

- Sipana svetloba:  <0.00007 %T @ 220, 340 in 370 nm

- nivo šuma: (2 nm reža, 1 sekunda integracije):

manjše ali enako 0,00010 A RMS @   190 nm, 0A

manjše ali enako 0,00005 A RMS @   500 nm, 0A

manjše ali enako 0,00020 A RMS @   500 nm, 2A

manjše ali enako 0,00100 A RMS @   500 nm, 4A

manjše ali enako 0,00500 A RMS @   500 nm, 6A

manjše ali enako 0,00004 A RMS @ 1500 nm, 0A

manjše ali enako 0,00100 A RMS @ 1500 nm, 2A

manjše ali enako 0,00300 A RMS @ 1500 nm, 3A

- fotometrično območje 8A tako v UV/VIS kot tudi v NIR območju

- fotometrična linearnost (z dodatkom filtra (546,1 oz. 1200 nm, pri reži 2 nm in 1 sekundi integracije):

UV/Vis pri 1,0 A: ± 0,0060 A

UV/Vis pri 2,0 A: ± 0,0170 A

UV/Vis pri 3,0 A: ± 0,0200 A

- prostor za vzorec naj bo čimvečji, vendar ne manjši od 200mm * 300mm * 220mm

- poleg prostora za klasično transmisijsko vzorčevanje naj ima spektreometer še dodatni prostor za izmenljive refleksijske nastavke. Standardno mora biti ponujena izmenljiva integracijska sfera po specifikacijah, ki sledijo; opcijsko morajo biti dosegljivi še naslednji refleksijski nastavki:

a) nastavek za meritev absolutne spekularne refleksije pod kotom 8 o, 15o, 30o , 45o in 60o v načinu "VN". Omogoča naj uporabo ocijske kolekcijske integracijske sfere

b) univerzalni refleksijski nastavek

c) nastavek večnamenska optična klop (GPOB) proizvajalca Labsphere®, ki mora biti popolnoma kompatibilen s spektrometrom in programsko opremo.

Ponujeni sistem mora vsebovati 150 mm integracijsko sfero z naslednjimi lastnostmi:

- notranjost sfere prevlečena s Spectralonom

- kombinacija dveh detektorjev (fotopomnoževalka in InGaAs detektor)

- vrata za meritev refleksije pod kotom 8°

- vrata za meritev transmisije pod kotom 0°

- možnost uporabe držala za kivete

- svetlobna past ("ligt trap") pod kotom 8°, ki jo je mogoče odstraniti

- območje valovnih dolžin 200 do 2500 nm

4. Podatki o ponudniku

OBRAZEC 1

| Naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  |  |  |
| Matična številka: |  |  |  |
| Transakcijski račun številka: |  |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |  |
| Elektronski naslov kontaktne osebe: |  |  |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe: podpis pogodbe: |  |  |  |

INSTITUT "JOŽEF STEFAN"

Jamova cesta 39

1000 Ljubljana

| PONUDBA | št. |  |
| --- | --- | --- |
|  | kraj: |  |
|  | datum: |  |

| Na osnovi vašega povabila k oddaji ponudbe št. JN5/11 z dne .............. vam pošiljamo naslednjo ponudbo: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vrsta nabave: | x | Storitev |  | Material |  | Oprema |  | Gradnja |

| Št. | Opis blaga | Količina | Cena | Pop.% | Vrednost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Najem dvožarkovnega UV-VIS-NIR spektrometra | 36 |  |  |  |
| 2 | Odkup opreme | 1 |  |  |  |

|  |  |  |  | SKUPAJ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | POPUST |  |  |  |
|  |  |  |  | OSNOVA |  |  |  |
|  |  |  |  | DDV |  |  |  |
|  |  |  |  | ZA PLAČILO (EUR) |  |  |  |
| Dobava (število dni): |  |  |  |  |  |  |  |
| Plačilni pogoji (operativni leasing za obdobje treh let): |  |  |  |  |  |  |  |
| Veljavnost ponudbe do: |  | 04. 09. 2011 |  |  |  |  |  |

Pripomba k zap. št. 1: navedena cena predstavlja znesek mesečnega najema, količina št. obrokov, vrednost pa skupni znesek za celotno obdobje trajanja najema.

Pripomba k zap. št. 2: navedena cena predstavlja odkup opreme po preteku najemnega obdobja.

OBVEZNA PRILOGA: prospekti s tehničnimi specifikacijami.

|  |  | Ponudnik: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |

5. IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV

OBRAZEC 2

Ponudnik:

| Ime ali naziv: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |  |
| Identifikacijska številka: |  | Matična številka: |  |
| Reg. sodišče: |  | Štev. registracije: |  |

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

| 1. | Sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo tega javnega naročila. |
| --- | --- |
| 2. | Nismo bili pravnomočno obsojeni, prav tako naš zakoniti zastopnik, zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS št. 55/08, 66/08, 39/09). |
| 3. | Nismo v postopku prisilne poravnave, v stečaju ali likvidaciji, niti ni v kateremkoli podobnem položaju, katerega posledica ali namen je opustitev poslovne dejavnosti. |
| 4. | Imamo poravnane vse davke in prispevke v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji. |
| 5. | Imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljenje svoje dejavnosti. |
| 6. | V zadnjih šestih mesecih pred rokom za izdajo ponudbe nismo imeli blokiranih sredstev na transakcijskem oz. transakcijskih računih. |
| 7. | Imamo plačane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih posotopkih javnega naročanja. |
| 8. | Instalacijo dobavljene opreme bo opravil naš strokovno usposobljeni sodelavec. |
| 9. | Zagotavljamo pomoč našega strokovnjaka, ki je instaliral opremo, pri uvajanju v uporabo opreme. |
| 10. | Zagotavljamo lastni servis za izvedbo vseh popravil v Sloveniji z odzivnim časom v delovnih dneh največ 48 ur. |

in dajemo

S O G L A S J E

Podpisani soglašamo, da Institut “Jožef Stefan” iz uradnih evidenc pridobi podatke za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila

» Najem dvožarkovnega  UV-VIS-NIR spektrometra «

| ,dne |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (kraj) (datum) |  |  | Ponudnik |
|  |  |  | Predstavnik ponudnika (ime in priimek) |